宫腔镜系统技术参数

一、高清医用液晶监视器，1台

1、≥27寸专业医用彩色液晶监视器。

2、分辨率≥1920×1080，具有高清数字接口和模拟信号接口。

二、高清宫腔镜摄像主机，1台

1、数字高清主机，可实现1920x1080高画质输出。

2、可以兼容胃肠镜。

3、兼容电子胆道内窥镜、电子膀胱肾盂内窥镜、电子输尿管肾盂内窥镜。

4、视频输出Y/C；SD/HD-SDI； DVI端口等。

5、具有窄带成像功能,提高粘膜和血管之间的对比度。

6、具备自动增益、自动测光功能,可实现画中画功能。

*7、有图像结构增强、色彩强调、≥±8档色调调节功能。

8、具备刻录功能。

三、氙灯冷光源主机，1台。

1、氙灯≥300W，灯泡寿命≥500小时。

*2、可自动调节光线强度，≥15档自动曝光。

3、具备照明灯和应急灯，应急灯平均使用寿命约500小时。

4、具备窄带光成像功能及观察模式按钮，可在普通光和窄带光观察模式间切换。

*5、具备空气供应模式，隔膜式泵，压力切换≥4档。

四、高清宫腔镜摄像头，1个。

1、人体工程学设计，L型摄像头，高清HD画质。

2、具有窄带成像功能,提高粘膜和血管之间的对比，增强血管结构可视性。

*3、摄像头设计轻巧，重量≤75g，降低操作疲劳感。

4、摄像头满足环氧乙烷灭菌和低温等离子灭菌方式。

五、纤维导光束，1根。

1、玻璃纤维介质.

2、长度≥250cm，直径≤2.8mm。

3、可高温高压灭菌。

六、宫腔检查镜，3套。

1、光学试管3mm、30°，可高温高压灭菌，3根。

2、管鞘，持续灌流，4.5 mm，3Fr器械管道，2个。

3、管鞘，持续灌流，6.5 mm，7Fr器械管道，1个。

七、膨宫泵，1台（含原厂家膨宫管2套）

1、压力设定范围：50～400mmHg。

2、流量设定范围：0.1～1.0L／min。

3、噪音≤70Db(A)。

八、内窥镜专用仪器台车，1台

1、立体分层。

2、可实现电源统一管理。

3、台车轮子为万向静音轮，四个轮子均具备刹车功能。

九、内镜医学影像工作站，1套

1、无菜单式逻辑设计，全图表化操作界面：病人信息区、病人列表区、书写报告区、动态图像区、采集图像区，五项功能区域统合在同一操作界面，方便医生边写报告边看图像。

2、采用报告编辑器，自动生成彩色图文一体化诊断报告单。

3、具备双路图像处理、实时显示双路动态影像，并进行实时录制。

4、具备统计备份、图像裁剪等多种功能。

5、采用当前流行的三层树形结构方式，方便快速选择，迅速完成诊断报告。

6、采用高清图像采集卡，通过Direct X软件图像处理技术。

7、支持DVI、HD-SDI、HDMI、VGA等主流高清接口。

8、实现全高清视频采集分辨率到达1080P。